MAGNE-SPEX PROD 시험성적서
생산 책임자			품질보증 담당
성명 강 정 중 인			성명 강 정 중 인
MODEL : WS-08-02-3000			SERIAL No : WS2008-P-01-T16
시 험 일 : 2008년 02월 09-10일			제 작 사 : 우신공업 (김해주촌)
SYSTEM ITEMS	GOOD	REPAIR	SYSTIM ITEMS	GOOD	REPAIR
CONTROL TRANSFORMER	"		MAGCICUIT LAMP	"
POWER TRANSFORMER	"		MAG LINE CABLE	"
TRANSFORMERCOOLING	"		INPUT AC LINE CABLE	"
MAG PUSH SWITCH	"		POWER IN LAMP	"
SCR CONTROL SYSTEM	"		PROD CASE	"

OUT MAG CURRENT ＆ VOLT 측정 INPUT : AC220V 55A 60Hz
CURRENT VR-[%]	고정계기 JAPAN3000A		PROD 장비 (A)		무부하 출력 전압
	AC	HWDC	AC	HWDC	AC	HWDC
10%	0	100	0	120	0	1.7
20%	0	260	0	320	0	3.2
30%	0	470	0	650	0	4.7
40%	0	720	0	1100	0	6.5
50%	0	1100	0	1500	0	8.0
60%	0	1500	0	1700	0	9.9
70%	0	2000	0	2300	0	10.9
80%	0	1950	0	2450	0	13.0
90%	0	2300	0	2700	0	14.3
100%	0	3000	0	3000 +	0	15.9

계기 분류	계기 번호	제작 년도	제조자
DC AMPERE METER	G15873	2008 년 01 월 22 일	광성 계측기
비고 : 사용 분류기 1000A/50mV , : 관통 선로 80sq 4 m X 2 ( 8m )

우 신 공 업